自营商品采购询价函

各位合作伙伴：

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2024-ZYX111301E显微镜项目进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

| 序号 | 品牌型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 单位限价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麦克奥迪双目生物显微镜 SFC-220B | 1.光学系统: 无限远色差校正光学系统 2.目镜：双目，WF 10×/18mm，补偿平场目镜。 3.物镜：超长工作距离无限远COS物镜4X/0.10，工作距离W.D.29.5mm;10X/0.25工作距离W.D.8.5mm;40X/0.65（弹簧），工作距离W.D.0.85mm, 4.镜筒：无限远铰链式头组，30°倾斜，视度可调。具有筒长补偿功能和视度补偿功能。 5.转换器：N624四孔定位转换器。 6.调焦机构: 粗微调同轴，凸轮结构调焦，粗调最大行程25mm;微调格值0.008mm;有限位打滑装置，并有内置防滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命。 7.视场光栏：制作精密的金属可变视场光栏。 8.照明：LED可充电光源，稳定性：10 万小时，光衰为初始的 50[%]。灯的响应时间为纳秒级，供电电压在 6-24V 之间；电源调节旋钮和电源开关分开使用，这样可以更简易地调节亮度；光照明亮，色度均匀，色温接近自然光；不产生热； 9.聚光镜：N.A.1.25阿贝聚光镜，螺旋升降，并配有可变光栏。 10.载物台：组合式多层机械移动载物台，移动范围76×30（mm）最小读数值0.05mm。防腐耐磨涂层。 11.用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.005mm。 12. 载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.001mm；不重复性≤0.001mm。 13. 微调机构空回≤0.002mm。 14. 左右放大率差≤0.2%、零视度时左右系统目镜端面位置差≤0.1；双目系统左右视场中心偏差，上下≤0.12mm,左右内侧≤0.12mm;双目系统左右两侧像面光谱色一致，明暗差≤6.3%； 15. 所有物镜均保证齐焦，10X转40齐焦不超过0.01mm;10X转4X齐焦不超过0.01mm. 转换物镜后图像应该基本清晰，再次微调调焦量不大于5微米。 16.转换器稳定性：转换器稳定性不大于0.020mm. 17. 目镜放大率准确度不超过±0.12%。 18.带有光源的仪器操作部位温度与室温之差不超过3度。 | 4 | 台 | 2980 | 11920 |
| 2 | 麦克奥迪40倍物镜 | 40倍物镜，SFC-100FLA机型里使用 | 60 | 个 | 175 | 10500 |
| 3 | 麦克奥迪10倍物镜 | 10倍物镜，SFC-100FLA机型里使用 | 60 | 个 | 104 | 6240 |
| 4 | 麦克奥迪16倍目镜 | 16倍目镜，SFC-100FLA机型里使用 | 60 | 个 | 279 | 16740 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 45400 |

备注：以实际下单为准

一、项目内容

（一）项目要求

1、质量要求：供方提供的产品必须为原厂原装产品，并符合国家及行业相关标准。

2、交货时间：下单后5天内送货完毕。

3、售后服务要求：按照厂家相关标准售后服务条款为准。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价（例如产品1报价单价不得超出 2980元），且总报价不超出  45400 元，否则报价无效。

2）报价包括定制费、运费、包装费、售后服务费及其它一切相关费用。

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票（13%税点）；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

合同签订后根据供方开具的100%的一般纳税人增值税发票及验收合格后30日内向供货方付清。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见详见附件1

2、营业执照（三证合一）复印件（须加盖单位公章）

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）

4、附件2保密协议（须加盖单位公章）

二、报价须知

（一）报价方式

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价人应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangcg@163.com发送经报价人盖章扫描的报价文件。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。

3、报价单必须在2024年11月15日（周五）16:00点（报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2024年11月15日（周五）16:00点。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。

5、为更好了解市场信息，我司在此次项目挂网前可能向各供应商了解产品价格情况，但最终是否成交将以本次密封询价结果为准。

6、本次询价结果将直接通知最终成交供应商，不会公示其余供应商的报价、公司名等信息。各供应商可向项目经办人咨询是否中标。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的；

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低原则确定成交供应商。

（四）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价人承诺报价有效期为壹个月。

（五）主要合同条款（甲方：厦门万翔网络商务有限公司，乙方：成交供应商）

1、合同金额：实际合同金额以中标单价测算为准，下单后5天内供货安装完毕。

2、质量保证：

1）乙方保证提供全新的、未使用过的、且不存在任何权利瑕疵或质量瑕疵的原厂正品，否则，甲方有权向乙方追究违约责任。

2）若合同产品不能正常使用，或未能稳定实现本合同、合同附件及该系统说明书所称的任何功能、标准，或未达到国家有关质量、技术标准和厂家出厂标准（国家标准和厂家标准不一致的，以较高者为准）应视为有质量瑕疵。

3）乙方保证提供的产品不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。

4）乙方提供的产品必须达到或高于采购要求及报价承诺（以乙方报价时提供的样品作为检验标准）。

5）乙方提供的产品，需符合国家相关技术标准，并提供质量监督检验中心合格检验报告。

3、货款结算：合同签订后根据已方开具的100%的一般纳税人增值税发票及验收合格后30日内向供货方付清。

厦门万翔网络商务有限公司

2024年11月13日

附件1

报价单（参考）

报价人名称：                                     项目编号∶ XM2024-ZYX111301E                货币单位：元

| 序号 | 品类 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单位限价（元） | 合计（元） | 报价（元） | 报价合计（元）） | 承诺交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麦克奥迪双目生物显微镜 SFC-220B | 1.光学系统: 无限远色差校正光学系统 2.目镜：双目，WF 10×/18mm，补偿平场目镜。 3.物镜：超长工作距离无限远COS物镜4X/0.10，工作距离W.D.29.5mm;10X/0.25工作距离W.D.8.5mm;40X/0.65（弹簧），工作距离W.D.0.85mm, 4.镜筒：无限远铰链式头组，30°倾斜，视度可调。具有筒长补偿功能和视度补偿功能。 5.转换器：N624四孔定位转换器。 6.调焦机构: 粗微调同轴，凸轮结构调焦，粗调最大行程25mm;微调格值0.008mm;有限位打滑装置，并有内置防滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命。 7.视场光栏：制作精密的金属可变视场光栏。 8.照明：LED可充电光源，稳定性：10 万小时，光衰为初始的 50[%]。灯的响应时间为纳秒级，供电电压在 6-24V 之间；电源调节旋钮和电源开关分开使用，这样可以更简易地调节亮度；光照明亮，色度均匀，色温接近自然光；不产生热； 9.聚光镜：N.A.1.25阿贝聚光镜，螺旋升降，并配有可变光栏。 10.载物台：组合式多层机械移动载物台，移动范围76×30（mm）最小读数值0.05mm。防腐耐磨涂层。 11.用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.005mm。 12. 载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.001mm；不重复性≤0.001mm。 13. 微调机构空回≤0.002mm。 14. 左右放大率差≤0.2%、零视度时左右系统目镜端面位置差≤0.1；双目系统左右视场中心偏差，上下≤0.12mm,左右内侧≤0.12mm;双目系统左右两侧像面光谱色一致，明暗差≤6.3%； 15. 所有物镜均保证齐焦，10X转40齐焦不超过0.01mm;10X转4X齐焦不超过0.01mm. 转换物镜后图像应该基本清晰，再次微调调焦量不大于5微米。 16.转换器稳定性：转换器稳定性不大于0.020mm. 17. 目镜放大率准确度不超过±0.12%。 18.带有光源的仪器操作部位温度与室温之差不超过3度。 | 4 | 台 | 2980 | 11920 |  |  |  |
| 2 | 麦克奥迪40倍物镜 | 40倍物镜，SFC-100FLA机型里使用 | 60 | 个 | 175 | 10500 |  |  |  |
| 3 | 麦克奥迪10倍物镜 | 10倍物镜，SFC-100FLA机型里使用 | 60 | 个 | 104 | 6240 |  |  |  |
| 4 | 麦克奥迪16倍目镜 | 16倍目镜，SFC-100FLA机型里使用 | 60 | 个 | 279 | 16740 |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  | 45400 |  |  |  |

报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

报价人盖章：

报价人联系方式：

报价日期:

报价有效期：

附件2：

保密协议

买方（甲方）：厦门万翔网络商务有限公司

卖方（乙方）：

鉴于甲方向乙方进行采购事宜，甲、乙双方就XM2024-ZYX111301E显微镜项目合同下的保密信息承担保密义务，双方达成协议如下：

一、保密信息：指乙方向甲方提供的相关产品信息。需保密材料包括但不限于：业务记录和计划、技术资料、产品项目、产品信息、价格结构、成本等非公开的、保密的或专业的信息和数据。

二、乙方承诺承担以下义务：

1、对保密信息谨慎、妥善持有，并严格保密，没有甲方事先书面同意，不得向任何第三方披露；

2、乙方仅可为双方采购业务之必需，将保密信息披露给其指定的第三方公司，并且该公司应首先以书面形式承诺保守该保密信息；

3、乙方仅可为双方采购业务之必需，将保密信息披露给其直接或间接参与合作事项的管理人员、职员、顾问和其他雇员（统称“有关人员”），但应保证该类有关人员对保密信息严格保密；

4、乙方或有关人员违反本协议的保密义务，须承担相应责任，并赔偿甲方由此造成的损失。

三、本保密协议自双方授权代表签署之日起生效，且在双方采购事宜结束完成之后持续有效。

四、本协议一式二份，具有同等效力，双方各持一份。

甲方：厦门万翔网络商务有限公司             乙 方：

法定代表人（或授权代表）：                   法定代表人（或授权代表）：

签约日期：   年    月   日                   签约日期：   年    月   日