自营商品采购询价函

**各位合作伙伴：**

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2024-ZYXJ0043 验光仪项目 进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位限价（元） | 数量（台） | 小计限价（元） |
| 1 | 法里奥 FKR710 全自动智能验光仪 | 主机功能和技术参数： | 26000 | 1 | 26000 |
| **工作条件** |
| 环境温度-10℃—70℃ |
| 相对湿度10% ≤95% |
| 电源参数：AC220V；50HZ 75VA； |
| 电流、电压及输出 |
| AC220V;50Hz, 75VA，整体工作功率：300W |
| 外形尺寸/毛重量：67\*43\*63CM（长、宽、高)/26Kg； |
| 数据输出模式：USB(输入），RS-232C(输出），蓝牙（输出） |
| **自动3D检测定位** |
| 开机自检模式：3D自检（上下、前后、左右）； |
| 自动完成左右眼数据测量，无需手动切换 |
| 光路设计：双光路、旋转棱镜技术运用； |
| **操作方式** |
| 自动追踪（上下左右）、自动对焦（前后）、自动测量、自动切换左右眼 |
| 控制面板可旋转至任意方位，检查者可以站在被检者的任何方位行操作，容易扶持被检者及帮助被检者张开眼睑; |
| 人体工程学设计 5度俯角机身设计，减少病人的疲惫感; |
| 内置打印机：自动打印切纸；进口热敏打印机； |
| **视标及显示器** |
| 自动雾视及对焦范围：X轴:±15mm;Y轴:±48mm; Z轴±20mm； |
| 显示器：9英寸液晶触摸屏显示屏（可360度任意翻转）； |
| 节电方式：1/5/10/20/40 分钟 无操作自动屏保； |
| **规格参数** |
| R&K 模式 测量屈光度和角膜曲率； |
| FEF 模式 测量屈光度； |
| KRT 模式 测量角膜曲率； |
| 顶点距(VD):0mm 、12.00mm、 13.75mm、 15.00mm、 |
| 球镜测量范围: -25.00D~25.00D, |
| 柱镜测量范围: -10.00~10.00,  |
| 球镜梯度：0.12、0.25 |
| 轴位测量范围：0°~180°； |
| 瞳距测量范围：10mm~85mm； |
| 最小测量瞳孔直径：Φ2.0mm； |
| 曲率半径测量范围：5mm~10mm； |
| 角膜曲率主子午线轴位：0°~180°； |
| 角膜直径：2.0mm~12.00mm； |
| 合计 | 1 | 26000 |

**一、项目内容**

（一）项目要求

1、质量要求：供方提供的维保设备必须为新出厂的、质量合格的产品，应符合国家及行业相关标准，并符合买方所确定的样品质量要求。

2、交货时间：接到万翔订单后 3 个工作日内。

**3、售后服务要求**：**以厂家标准为准，整机保修1年。**

**4、价格要求：**

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出26,000元；否则报价无效。

2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票**（13%税点，发票商品名称与标的物名称一致）**；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

6、付款方式：

设备到货后，经安装调试完毕并经最终验收合格后，需方根据供方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票及《供货验收单》(经最终用户签字盖章)的10个日历日内向供方支付95%货款，预留合同总价的 5% 作为质量及售后服务保证金，待货物验收合格满1年且无售后问题后15个工作日内，需方凭合同复印件向供方一次性无息付清余款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）

**二、报价须知**

（一）报价方式：

1、本项目**以电子邮件报价形式进行报价**,即报价人应当在报价截止时间前向指定邮箱**wanxiangiport@163.com**发送经报价人盖章扫描的报价文件。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。

2、**电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。**

3、报价单必须在2024年3月14日（周四）11:00（报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2024年3月14日（周四）11:00。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

6、报价人或其法定代表人不得存在行政处罚、列入经营异常名单、列入严重违法失信名单、限制高消费及被厦门翔业集团有限公司列入“严重失信方名单”的情形。

7、报价人不得存在其他法律法规认定报价无效的情形。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价人承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与万翔网商公司自营商品密封询价采购项目的报价。

厦门万翔网络商务有限公司

2024年3月11日

**报价单（参考）**

报价人名称： 项目编号∶ 货币单位：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 货物名称规格 | 数量 | 报价(现场交货价) | 交货期 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总价：大写： 小写：  |

**报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。**

 **报价人盖章**