自营商品采购询价函

各位合作伙伴：

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2024-ZYXJ0201野三火（新圆心）心理设备进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

| 序号 | 产品名称 | 功能参数 | 单位限价（元/套） | 数量 | 小计限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 野三火身心反馈型音乐放松按摩系统(高级版)PF-H | 一、硬件配置要求 （一）身心反馈音乐放松控制主机： 1、不低于Intel 双核 2.0GHz； 2、2G内存；独显512M； 3、双音频通道； 4、19寸液晶显示器，分辨率1440×900； （二）移动工作台：可移动式、环保型ABS材料。 （三）腕式传感器 1、显示/数据传输方式：彩色点阵式液晶显示；蓝牙传输。 2、血氧饱和度参数说明： （1）测量范围：35%～100%； （2）显示范围：35%～99% ； （3）测量精度：75%～100%：±2%； 50%～74%：±3%； 50%以下不作要求；（其中百分号“%”为脉搏血氧百分比） （4）测量准确度：在70%～100%测量范围内 Arms≤3%；（Arms 的定义参见标准 YY0784-2010） （5）脉搏氧饱和度报警下限：85%～100%范围内可设置； （6）脉搏氧饱和度报警下限默认值：85% 。 3、脉率参数说明： （1）测量范围/显示范围：30bpm~240bpm ； （2）脉率可自定义报警范围； （3）脉率报警误差：±2%或±2bpm ,两者取最大； 4、血流灌注指数显示范围：0.2%～20%。 5、电源： （1）工作电压：d.c.3V；(2 节七号 1.5V 碱性电池) （2）工作电流：≤50mA 。 6、使用环境： （1）使用温度:5℃~40℃ ； （2）环境湿度：30%～80%；非冷凝； （3）大气压力：70kPa~106kPa。 7、抗自然光干扰能力：在自然光的环境下使用，脉搏血氧饱和度和脉率测量值符合上述标准要求。 8、抗工频干扰能力：在光环境为工频光源的情况下使用，脉搏血氧饱和度和脉率测量值符合上述标准要求。 9、声光报警功能：脉率、脉搏血氧饱和度超过上、下限时，应出现声光报警。 10、外形尺寸：长 59mm×宽 49mm×高 22mm。 11、净重: 60g（不含电池） 。 （四）光学指纹采集仪 （1）指纹识别算法：采用Justouch中正指纹识别算法； （2）指纹仪采集面积约：17mm×21.5mm； （3）图像分辨率：500DPI ； （4）指纹图像录入时间：≤0.5S ； （5）指纹比对时间：≤0.01S ； （6）拒真率：≤0.01℅ ； （7）认假率：≤0.0001℅ ； （8）允许旋转角度：360度 ； （9）供电电压：5V±5％ ； （10）通讯接口：USB2.0 ； （11）电源：USB接口取电； （12）工作温度：-15℃—+45℃ ； （13）工作湿度：45％RH—85％RH（无凝露） ； （14）产品尺寸：约100mm×66mm×51mm。 （五）放松按摩椅： 1、直立状态约1480×750x1080mm(LxWxH)；倒背状态约1740×750×805mm(LxWxH)。 2、360度全身健康按摩：3D机械手，有振动、气囊、滚轮按摩多种形式，按摩力度、强度、按摩姿势上升、下仰可自行调节。S型超长曲轨、按摩覆盖面积大，足部至头部全身按摩；126°士7°模拟太空舱零重力仰角，将人体重心放在臀部减少脊椎和关节压力，按摩更加自然放松。 3、智能形体检测：宽中窄三档宽度调节，智能核心、自助进行身高、体型、骨骼、体重检测身形，根据不同身形匹配按摩位置，自动定制按摩体验，腿部可伸展拉长，自主舒展。 4、多种按摩手法：细腻揉捏，舒畅身体；强劲指压，对穴位按压；轻柔拍颤，节奏性拍打；真人推拿，拉伸背部。 5、腰腿部加热功能：腰部、腿部可热敷按摩，结合腰部推拿，足部滚轮刮痧。 6、全身气囊按摩：肩部蝴蝶气囊，挤压肩部，手臂凸点气囊，臀部、腿部、脚底挤压气囊按摩。 7、全新负离子功能：负离子被称之为“空气维生素”，不仅能净化空气，对人体健康也有诸多益处；内置高效负离子发生器，每秒可产生约320万个/cm3负离子 二、软件系统功能要求： 1、系统软件可实现在音乐放松全程中，实时监测训练者的生理指标变化，采集到的生理指标包括血氧、脉率、脉搏、PNN50、QRS、心跳、R-R,HRV心率变异性等多项生理指标。系统可智能判断评估放松情况；系统用独特的模型算法，对训练者的各项实时生理指标数据进行计算分析，判断减压放松的有效性。 2、智能放松功能： （1）智能定制放松：系统给出几种不同的音乐风格，通过采集生理指标，智能分析来访者，定制适合于当前状态的放松方案。 （2）智能动态放松：通过采集来访者当前生理指标，系统智能分析，动态调整放松音乐类型。 （3）放松方案动态切换：智能选择，实现放松方案的个体化和跟踪化，节约人力操作，提高效率。 3、放松训练功能 （1）包含减压放松、心理世界、调节训练和自主调节四大功能。 （2）多种放松类型和音频组合，营造完美放松情境，生理指标监测量化评估报告。 （3）多种心理视频引导进行专业放松；多种心理图片，专业趣味，寓教于乐。 （4）多种图文并茂实用放松方法，有效地帮助学习和掌握缓解压力、放松心情。 （5）可视化的训练场景反馈帮助学会在压力情境中更好地调控心理情绪。 4、无线蓝牙生理数据采集与传输功能：腕式脉搏血氧饱和度仪，实现无线数据传输。摆脱使用USB等数据线形式，在有效距离为5米内，反馈放松时可以在房间内自由活动，减少用户在放松训练过程中的束缚感，根据实际情况可将整个放松过程扩大至音乐放松椅，沙发和卧床上。使用者并可以生理采集设备面板进行生理采集连接、断开等操作，远程完成放松训练的开启和关闭。 5、指纹一键登录：光学指纹采集，一键式登录系统，快速进行放松训练。 6、数据中心：数据图文化训练报告：训练报告以图形加文字方式显示，清晰记录训练者整个放松过程的各类生理指标的数值、变化曲线，以及相关放松训练评价文字和参考建议。报告可以导出为WORD和图片。 三、配置清单 １、高端按摩椅：１套 ２、身心反馈音乐放松软件系统：１套； ３、台式电脑：１套； ４、工作台车：１个 ５、传感器：１套 ６、光学指纹采集仪：１套 ６、三证：1本 ８、操作手册：1本 | 130000 | 1 | 130000 |
| 2 | 野三火心理健康自助测试仪SSQS | 产品组件：由电脑主机、触摸屏幕、钢制机身和控制软件共4大部分组成 一、电脑主机 1、主机配置：2.6GHz处理器、8G内存、320G硬盘； 2、外置接口USB×2，音频输入、音频输出接口，RJ45网络接口。 二、触摸屏幕：42英寸液晶触摸屏幕，分辨率1080*1920 方向：纵向 三、机身 1、钢制机壳，表面处理：进口金属烤漆； 2、工作温度： -20℃～60℃； 3、湿度：10%～80%； 4、工作寿命：1000万次以上（单点击）； 5、重量：50KG～70KG； 6、电压：AC220V(+/-10%) 50HZ((+/-10%))； 7、最大功耗：220W； 8、音响：防磁立体声音响系统； 9、机身尺寸：765 mm×580 mm×1825 mm； 四、控制软件 1、软件采用VB+FLASH架构，支持远程管理； 2、支持二级栏目定义及任意扩充； 3、支持视频文件上传，视频文件播放方式可全屏缩放，音量可自由调节； 4、支持上传图片文件； 5、可更改后台系统参数（关机设置、无人保护设置）； 6、数据文件单独管理； 7、页面内元件操作异常方便； 8、可制作任意分辨率的查询软件。 五、系统功能： 1、中心介绍 主要通过图片、文字、FLASH等形式，展示中心的整体情况，方便来访者迅速了解心理服务中心基本情况。 2、专家介绍 主要通过图片和文字的形式，展示该中心组成专家的风采和事迹等。 3、功能室介绍 详细介绍该中心的各个设备（测评软件系统、情绪宣泄系统、减压放松系统、身心反馈训练系统、认知调节训练系统、积极心理训练系统、沙盘游戏、团体工具包）情况，让大众了解所建各设备的特点和用途等，方便来访者快速有效地找到和使用符合自己需求的功能室，从而减轻自己的烦恼和缓解压力，达到减压放松、身心愉悦的目的。 4、咨询指南 主要是普及心理咨询常识，以及展示该中心所能提供的心理服务，以便给来访者树立正确心理咨询观念的同时，找到适合自己的咨询方式。 5、心理解惑 主要提供一些常见的心理困惑表现及日常建议，辅之以该中心所建设备进行调整和改善，提高大众心理健康自我维护的意识，并掌握自我心理调节的手段和方法以及一定的沟通技巧从而能更好地在生活中驾驭自己的情绪和适宜地表达自己的情绪。 6、心理科普 主要通过一些简短的小文章，使来访者了解一些与心理有关的效应常识。心理小测试（神奇的Q测试、识“色”、认知风格测试），来测试人的性格、气质、减压方式等，以使大众更好地了解自己。 7、图文赏析 主要通过启迪故事、一些趣味性的有心理意义的漫画和图片，诸如心灵漫步、趣味定律等等，在提高人们兴趣、给来访者带来趣味的同时，使来访者正确学会悦纳自己，建立起对自己的正确认识，珍惜自己生命中所拥有的事物。 8、心理风采 主要通过图片、文字、FLASH等形式，展示服务中心的心理工作风采，如大事记、活动周风采、志愿者风貌等，方便来访者进一步了解服务中心的心理工作情况。 | 80000 | 1 | 80000 |
| 3 | - 新圆心战场心理应激压力调节疏导系统（团体便携版）XYX-JYTS- - TP | - 技术指标： - 心理应激压力即时调节疏导系统（机动便携箱）应满足我部针对人员在日常、任务等场景下的人员心理应激压力的即时性疏导和调节等需求，具备基于不同人员生理指标智能评估其心理应激压力状态，并智能匹配调节和疏导放松方案，并基于不同人员的放松效果自动切换，直至达到调节疏导的成效。系统需具备“一键式”极简式操作功能，满足非心理专业人员在不同任务下的极简操作，需以迷彩箱体便携箱形式，标注明显标识。 - 一、配置要求： - 1.要求无线通信专用管理控制平台为多组独立收发单元，可与≥24路无线传感训练终端实现无线交互控制，常规组网通信半径≥100M，采用低工作频率，绕室能力强，信号传输稳定性高。 - 2.要求具有无线多功能身心双向反馈调节终端（单兵使用）： - （1）包含指套式心率传感器和腹式呼吸带。可采集心率、呼吸频率、HRV、PNN50、吸呼比、吸气时间等数据指标，并可通过无线信号直接将数据指标传输至无线通信监控操作台。 - （2）具有放松度、电量、程度分级、呼吸、脉搏、训练、音乐、充电、脑波牵引、放松训练、主题放松、多组竞赛等LED工作状态指示灯。 - （3）具有无线报警、电池电量显示、音量调节、音频播放操作、电量/放松程度切换等操作功能。 - （4）内置多轨音频（放松指导语、背景音乐、环境音效等），MCR+模块，控制多路音频混响、播放、组合。 - 3.要求系统软件具有以下功能：该条功能需提供产品真实界面截图，并加盖生产单位公章。 - （1）要求包含任务应激压力调节、身心疲劳快速恢复、正向心理引导训练等3种及以上智能一键训练功能； - （2）要求包含脉动节律诱导、双耳差拍诱导等2种及以上脑波牵引诱导方法； - （3）要求包含专业音乐放松训练、α波音乐放松训练等3种及以上音乐放松训练； - （4）要求包含优化思维、戒除网瘾、信心提升、积极心态等8种及以上训练主题； - （5）要求提供4组及以上竞赛模式。 - 4.要求监控端：1套。 - 5.要求配备专用减震安全防护箱 - （1）要求外观为迷彩； - （2）要求尺寸不大于755*502*400mm； - （3）要求箱体上下盖分离装置，轻按箱体背面的黑色椭圆形按钮，即可分开上下盖； - （4）要求至少为一级锁扣，开合箱体； - （5）要求具有自动平衡阀，可平衡箱子内外气压保证箱体易打开； - （6）要求加强手把，防滑耐磨，符合人体工程学； - （7）要求材质具有抗冲击改性pp合金树脂,能够达到一些钢材的强度性能,可承受200kg冲击压力\不碎裂；内部采用2mm不锈钢框架式结构，IP67级防水防尘，耐热耐寒，有效保护生理传感训练终端。箱体自带拉杆，便于拖行，移动方便省力。 - （8）有轴承脚轮，移动方便； - 二、功能要求： - 1.要求系统软件至少包含脑波牵引诱导、音乐放松训练、主题音乐放松、多组放松竞赛、用户信息管理、训练报告管理、系统设置管理、数据库管理等功能，且要求功能无异常。 - 2.要求身心双向反馈调节终端（单人员使用）可独立检测人体生理数据，智能组合放松音乐、放松指导语、环境音效，并对放松效果跟踪，有效维持，无效更换，实现针对不同使用者在同时使用时，不同终端拥有不同的智能反馈放松过程。 - 3.要求提供训练信息实时交互监控，包含个人、团队、多组3种训练信息界面，提供包括心率、呼吸频率、吸呼比、H放松指数/B放松指数实时曲线图、综合放松度变化曲线图等详细训练信息。 - 4.要求系统提供包括个体、团体、多组竞赛训练报告，报告数据包括心率、呼吸频率、吸呼比；H放松指数、B放松指数、综合放松度，各指标前期、后期均值，以及成员训练排名、综合放松度分布饼状图、综合放松度曲线图等。 （三）主要功能： - 该系统将适合团体多人同时使用的调节疏导终端、控制管理端、独立供电等模块集成于迷彩箱体中，综合应用脑波牵引、专业音频、正向引导以及多种心理减压调节方法，为官兵提供一键智能和自主选择的焦虑舒缓、疲劳恢复、积极心态、感受自我、改善睡眠、优化思维、戒除网瘾、信心提升等减压放松功能，能够及时预防和消除在训练、任务后的不良/过度身心应激问题，提升个人有效缓解压力的习惯和转化积极情绪的能力，助力提高遂行任务和实战训练的质量成效。 - 系统可以实现以班或组的形式对团体进行减压放松，此系统即可作为室内系统使用，也可作为便携系统保障各种任务，可以在任务前后，帮助官兵进行标准化、科学化的深度快速的减压放松疏导，改变传统方式上心理工作的单一形式，利用现代化，智能化的手段适应90后、00后战士的行为习惯，同时，系统在使用的过程中，可以实时采集官兵的身心状态指标，在符合数据传输安全的环境里，数据回传至管理中心，完善个人心理档案。 - 使用时系统通过智能无线多通道生理传感器获取官兵生理信号，实时、动态监测官兵放松状态的变化，并且根据这些状态智能组合脑波音频、放松训练指导语、放松音乐和环境音效等，针对每位训练者实施整套个性化的放松训练方案，更灵活个性，更直观准确，最大程度上实现最优化的心理减压放松效果。动态评估：若放松无效则自动调整放松内容，反之则维持，使得团体中的每位训练者实现个性化放松，达到理想的减压效果，最终实现“真团体、真反馈”。 - 配置要求： - 1.心理应激压力调节疏导系统专用管理控制平台1套 2.身心双向反馈调节终端（单兵使用）10套 - 3.迷彩箱体、充电供电模块等其他附件1套 | 290000 | 1 | 290000 |
| 合计 |  |  |  |  | 500000 |

一、项目内容

（一）项目要求

1、质量要求：供方提供的维保设备必须为新出厂的、质量合格的产品，应符合国家及行业相关标准，并符合买方所确定的样品质量要求。

2、交货时间：接到《订货单》后20个工作日内。

3、售后服务要求：上门保修一年

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出50万元；否则报价无效。

2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票（13%税点）；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、上述数量为预估数量，且非一次性购买，采购人对数量不保底、不设上限，具体以采购订单为准。

6、付款方式

设备到货并验收合格后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告后的20个日历日内向乙方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价人应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价人盖章扫描的报价文件。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。

3、报价单必须在2024年09月13日（周五）11点 （报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2024年09月13日（周五）11点。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

6、报价人或其法定代表人不得存在行政处罚、列入经营异常名单、列入严重违法失信名单、限制高消费及被厦门翔业集团有限公司列入“严重失信方名单”的情形。

7、报价人不得存在其他法律法规认定报价无效的情形。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价人承诺报价有效期为叁个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与万翔网商公司自营商品密封询价采购项目的报价。

厦门万翔网络商务有限公司

2024年9月11日

报价单（参考）

报价人名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：

| 合同包 | 货物名称规格 | 数量 | 报价(现场交货价) | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价：大写： 小写： |  |  |  |  |  |

报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

报价人盖章