自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2026-ZYXJ0251货物进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。
	序号
	商品名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单位
	限价

	1
	全自动萃取进样系统
	华夏普创
	AT10，10位

1、基本要求

1.1 符合国标：“HJ637-2018”《水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法》 

“HJ1051-2019”《土壤 石油类的测定 红外分光光度法》 

“HJ1077-2019”《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》 

1.2 应用范围：可用于工业废水和生活污水中的石油类和动植物油类的测定

1.3 水样体积读取、试剂定量、萃取、分离、吸附到进样、清洗、排废，全流程自动化

2、技术指标及要求

  2.1 样品位数：10位，测试过程中可无限循环添加样品

  2.2 样品盘360°可旋转，可手动控制旋转，亦可软件自动控制旋转

 ▲2.3 单元开关门配备高精度红外传感器，可识别仓门关闭状态，同时在软件界面显示预

警状态，保障人员安全

  2.4 水样体积读取、试剂定量添加、水样萃取、分离、萃取液收集、废液排放、废气吸附，

七大模块同时运行

  ▲2.5 体积读取：采用高精度超声波探测装置，无接触快速精准完成体积测量

  2.6 试剂定量：精密注射器

  2.7 萃取方式：采用高速旋转混合萃取技术，萃取效率≥95%

2.8 旋转搅拌萃取装置速度可调

  2.9 分离方式：萃取、分离管、油水分离膜三次分离

 ▲ 2.10 硅酸镁定量：采用旋转加注定量槽装置，可确保硅酸镁达到标准用量，保证饱和吸附

 ▲ 2.11 硅酸镁更换：通过定量装置，自动加注足量硅酸镁，采用气流方式充分振荡吸附，吸附后自动排出，确保不重复使用硅酸镁，并自动清洗，避免交叉污染

  2.12 自动稀释：智能识别高浓度样品，并启动自动稀释流程，保证测试结果的准确度

  2.13 废液自动分离收集：分离管通过溢流方式自动进行试剂与废水分离，废水直接排至废水桶，试剂经过膜与检测后自动排至废液瓶进行收集

  2.14 管路自动清洗：测试过程中对管路及吸液轴自动清洗，避免样品间交叉污染

  2.15 废气收集处理：具备废气处理专用密闭排放通道，可将有害气体经吸附后通过专用通道排出

  ▲2.16 除湿干燥装置：可去除流通管路中水份，使管路保持干燥，确保检测结果准确

  2.17 自动配标：自动进行标准曲线的配置，线性>0.9995

  2.18 自动监测预警：自动监测萃取剂余量、硅酸镁余量与仪器运行状态，试剂余量不足时，软件提供预警功能，仪器发生故障时自动报警并停止运转

  2.19 水样杯要求：棕色广口玻璃瓶     容量：0～600ml（水样杯有刻度）

  2.20 采样方式：配备专用采样器、采样瓶及采样箱，可现场采样，无需转移可直接上机自动测量，采样器符合石油类采样规范的要求

  2.21 进样模式灵活：即可自动进样、亦可手动进样，用户可根据需要快速切换

2.22计量单元：采用高精度注射泵，能够实现准确注射和液体提取

2.23多通阀：采用10通道切换阀

2.24测量范围：(0-64000)mg/L，超量程自动稀释。

2.25样品杯位数：10位

2.26萃取单元规格：680mm（长）×560mm（宽）×650mm（高）

2.27电源功率：(220±22)V、(50±1)Hz、550VA

2.28温度与湿度：-5-35℃   20%-85%

▲2.29兼容已有设备(华夏科创OIL 480红外分光测油仪)，完成待测样品与萃取液的萃取与分离， 并将处理好的样品送到比色池里等待分析单元检测，分析完成后，由此单元将样品排放干净，并对该单元管道自动进行清洗。（需提供制造商盖章的可兼容已有手动红外分光测油仪升级为全自动红外分光测油仪本年度证明函）
3.安装要求

全自动萃取进样系统，须与原有华夏科创OIL480型红外分光测油仪型号的规格和性能匹配，要求对原红外测油仪提供免费升级，再进行匹配安装。
	1
	套
	101000.00

	2
	软件U盘
	华夏普创
	
	1
	个
	

	3
	采样装置
	
	
	1
	套
	

	4
	采样箱
	
	采样用，10位
	1
	个
	

	5
	水样杯
	
	0---600ml
	10
	个
	

	6
	废液瓶
	
	10L
	1
	套
	

	7
	废液桶
	
	25L
	1
	个
	

	8
	四氟膜
	
	Φ17mm，保持平整
	50
	片
	

	9
	试剂瓶和瓶盖
	
	
	1
	套
	

	10
	硅酸镁粉
	
	250g，60--100目
	1
	瓶
	

	11
	油标样，四氯乙烯
	
	1000mg/L
	2
	支
	

	12
	石英比色皿
	
	4cm，2支/盒
	1
	盒
	

	13
	电源线
	
	三芯，扁形
	1
	根
	

	14
	USB2.0转RS232
	
	Z-TEK 力特
	1
	根
	

	15
	抽风排气管
	
	带卡箍
	1
	套
	

	16
	安装附件
	
	
	1
	套
	

	17
	说明书
	
	
	1
	份
	

	18
	合格证
	
	AT10
	1
	份
	

	　
	合计
	
	
	
	
	


一、项目内容
（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。
2、交货时间：下单后10个工作日内交货。
3、售后服务要求：

免费上门安装调试、培训，至仪器安装调试合格之日期，质保一年。

4、价格要求：

1）产品报价不得超过101000.00 元，否则报价无效。
2）上表中的询价数量仅作为参考，不作为实际供货数量，买方可调整实际供货数量，具体以买方《定货单》中的供货数量为准。

3）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、培训、售后服务费及其它一切相关费用。 

4）所开具发票必须为13%的一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

买方向卖方发送《定货单》，买方在货物验收完成且收到发票后30个日历日内付款。
6、合同有效期：一年。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）
二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。
2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在2026年9月8 日（周二）11点（报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2026年9月8 日（周二）11  点。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。 

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；
4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求，从符合的方案中选择最低价者作为中标供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。
（六）报价供应商可于
项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。
（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

厦门万翔网络商务有限公司

2026年9月3日

                                       报价单（参考）
报价供应商名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：
	合同包
	货物名称规格
	数量
	单价
	总价(现场交货价)
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	总价：大写：                            小写：               


报价供应商提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价供应商接受本询价函的所有要求。报价供应商存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                                                      报价供应商盖章
根据实际情况确认可询问阶段，并修改





